## Slide 1
Лабораторні методи
ДСТУ 7057:2009
Молоко коров’яче сире
Визначення густини, масової частки жиру, білка, сухої речовини та лактози ультразвуковим методом

## Slide 2
Суть методу:
Ультразвуковий метод базується на вимірюванні параметрів ультразвукових коливань під час проходження їх через пробу молока за двох заданих значень температури та подальшої обробки цих параметрів за заданим алгоритмом.

## Slide 3
Відбирання та консервування проб:
- проби молока відбирають згідно з ДСТУ ISO 707;
- молоко має бути охолодженим та законсервованим 0,05 % водними розчинами біхромату калію або бронополу (0,03 мл на 10 мл молока);
- без консервування проби можна зберігати охолодженими не більші ніж 48 год при 5 °С і не більше ніж при 10 °С з консервуванням;
- заморожувати проби заборонено;
- за наявності шару вершків дослідну пробу молока у склянці нагрівають на водяній бані або на плитці до 45±5 °С, ретельно перемішують переливанням з однієї склянки до іншої по стінках не менше 3-х разів, не допускаючи утворення повітряних бульбашок на поверхні проби;
- дослідну пробу охолоджують до (22±4) °С

## Slide 4
Визначення ЯКОСТІ МОЛОКА
Аналізатор молока,
Master Classic LM2PI,
ДСТУ 7057:2009 Молоко коров'яче сире (еспрес метод)
Температура;
Білок;
Жир;
Вода;
Лактоза;
Сухий знежириний залишок;
Густина;
Сіль;
Точка замерзання;
Провідність;
рН.

## Slide 5
Має бути забезпечений діапазон вимірювання ультразвукового аналізатора:
- масова частка жиру:
1-7 %;
Білка:
0,15-7 %;
лактози;: 0,01-5,5 %;
сухої речовини:
6-12 %;
густини: 1000-1040 кг/м³

## Slide 6
Обробка результатів:
За результат вимірювання беруть середньоарифметичне значення двох послідовних вимірювань, розбіжність між якими повинна бути не більша 0,05%. Якщо розбіжність більша – переробляють аналіз;
Результат вимірювання – це значення густини у кг/м³ та масової частки відповідного складника молока (жиру, білка, лактози…) у %;
Похибку вимірювання жиру, білка…. В молоці визначають похибкою відповідного параметра згідно зі свідоцтвом на калібрування приладу.