Лабораторна робота № 4

Студента 2 курсу 2 групи

Спеціальність Будівництво та цивільна інженерія

Мрачковського Анатолія Миколайовича

Тема: Повірка  однофазного  індукційного  лічильника електричної  енергії.

Мета роботи:

- Ознайомитися  з правилами повірки лічильника.

- Ознайомитися з будовою і принципом роботи лічильника електричної (активної) енергії.

- Навчитися вмикати лічильник в електричне коло і знімати його покази.

- Провести експериментальне дослідження лічильника активної енергії.

Конспект розділу «Загальні теоретичні відомості»

Для обліку активної енергії, яка виділяється в колах змінного струму, застосовують індукційні та електронні лічильники. Величина використаної за деякий час енергії визначається різницею показів лічильника, за цей проміжок часу.

Будова і схема увімкнення однофазного лічильника наведені на рис.4.1. Лічильник складається з таких основних елементів:

а)	двох просторово зміщених електромагнітів (7, 8, 10, 13);

б)	рухомого алюмінієвого диску(17), що обертається  на вісі (1);

в)	лічильного механізму, зв'язаного з віссю диска за допомогою черв'ячної передачі (2);

г)	постійного магніту підковоподібної форми (3).

…………..

Виконання роботи

1. Вивчили будову однофазного індукційного лічильника і за паспортними даними визначили його номінальну постійну (формула (4.5)). Зібрали схему для проведення досліду (рис. 4.2).

2. Увімкнули схему під напругу і прогріти обмотки лічильника приблизно 10 хв. при номінальних значеннях струму і напруги. При цьому записали початкові і кінцеві покази лічильника та визначили витрачену за час підігріву лічильника енергію (рядок запису №1 в табл. 4.1).

3. За допомогою навантажувального реостату R1 при номінальній підведеній напрузі почергово встановили струм навантаження, що дорівнює 20, 40, 80, 100% номінального і для кожного з них визначили кількість обертів диску протягом 5 хвилин. При цьому напруга, яка підведена до лічильника, повинна дорівнювати номінальній. Покази приладів і час записали до табл. 4.1. (рядки запису №2 - №6). За результатами розрахунків побудували графік залежності γ=f(I).

4. Вимкнули навантажувальний реостат R1. Увімкнули дросель L (увімкнути вимикач SA) і записали показання приладів та порахували оберти лічильника протягом 5 хвилин (рядок запису №7 в табл. 4.1). Переконались, що лічильник реєструє тільки активну енергію.

Рисунок 4.2 – Електрична принципова схема для дослідження однофазного індукційного лічильника активної енергії

5. Визначили повну, реактивну потужності та коефіцієнт потужності:

S=UI; Q=S2−P2; cosφ=PS.				(4.9)

6. Визначили використану енергію та похибку лічильника:

W=Pt ;    WЛ=CНN;      CД=PtN;    γ=Сн−СДСД100%.		(4.10)

Таблиця 4.1

Результати повірки лічильника активної енергії

| № п/п |  | Дані вимірювань |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Результати розрахунків |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | U, В |  | I, А |  | P, Вт |  | N, об |  | t, с |  | Q, вар |  |  | cosφ |  | W, Вт∙с |  | СД, Вт∙с/об |  | WЛ, Вт∙с |  | % |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7. Перевірили лічильник на відсутність самоходу. Для цього подали живлення до лічильника через регулятор напруги, потім розімкнули вимикач SA і при струмі І=0 за допомогою регулятора напруги встановили напругу живлення за вольтметром PV, що дорівнює 110% Uном. Якщо при цьому диск лічильника не здійснить більше одного повного оберту, то вважається, що самохід у лічильника відсутній.

8. Зібрали схему для визначення межі чутливості лічильника (рис. 4.3). У цій схемі R2 і PA2 – відповідно високоомний реостат та міліамперметр (мультиметр), що вмикаються в коло тільки при визначенні чутливості лічильника. Встановили максимальний опір реостатів R1, R2 і увімкнули вимикач SА; поступово зменшували опір високоомного реостата R2, поки диск лічильника не почав обертатися. Визначили мінімальний струм Imin, при якому він обертається без зупинки і межу чутливості лічильника (формула (4.8)).

Рисунок 4.3 – Електрична принципова схема для визначення межі чутливості однофазного індукційного лічильника

Примітка. Якщо ви використовуєте формули для розрахунків, то потрібно це відобразити в звіті:

Скориставшись законом Ома для ділянки кола, розрахував опір його елементів: R1 = ***, R2 = ***, R3 = ***.

Розрахував потужність елементів:

*****

Потужність всього кола = ****.

Висновок. В ході лабораторної роботи я навчився…. Застосував на практиці свої знання щодо …

Відповіді на контрольні запитання:

- Як за допомогою лічильника визначити величину спожитої електроенергії?

Для того, щоб визначити величину спожитої електроенергії за допомогою лічильника потрібно …

- Яка будова індукційного однофазного лічильника і яке призначення його основних вузлів та деталей?

- На якому принципі ґрунтується робота індукційного лічильника?

- Яким чином створюється протидіючий гальмівний момент в лічильнику?

- Що таке дійсна постійна та номінальна постійна лічильника? Як вони визначаються?

- Як визначається відносна похибка лічильника і яке її допустиме значення?

- Що таке межа чутливості лічильника, як її визначають та яке її допустиме значення?